| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |

FT-300系列导体粉末电阻率测试仪（经济型）

概述：

采用四端测量法适用于锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部门，是检验和分析导电粉末样品质量的一种工具。采用4.3吋液晶屏幕显示，同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算，标配FT-01A手动粉末测量装置.薄膜按键开关面板，提供中文或英文两种语言操作界

二．参照标准：

YST 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分 粉末电阻率的测定；标配手动粉末测试装置,测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后高度、直径、压强等数据，自动计算出所需数据.能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求.

三、参照标准：

1）GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭电阻率测定方法;压强要求3.9MPa±0.03MPa粉末模具内径16mm-16.3mm；高度测量范围：15-17mm，测试电流500mA这些参数要求仪器选择（b.高度测量范围：0.001-25.000mm；压力量程a.200kg；b.模具内径16-16.3 mm；模具行程高25mm）.

2）.YS/T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分粉末电阻率的测定;

ISO 10143-1995 铝生产用碳素材料电极用煅烧焦颗粒电阻率的测定 ；

要求：c.模具内径30mm；压强要求3 MPa±0.03MPa（300kg量程）；c.模具内径30mm；

3）粉体特性因素外,在粉末电阻率测试过程中,压力和模腔容积决定压实密度对粉末电导率影响.除具有标准要求外; 建议选择小规格模腔.

四、参数资料

| 规格型号 | FT-300I | FT-300II |
| --- | --- | --- |
| 1.电阻 | 10-7～2×107Ω | 10-6～2×106Ω |
| 2.电阻率范围 | 10-7～2×107Ω-cm | 10-6～2×106Ω-cm |
| 3.电导率 | 5×10-7～107s/cm | 5×10-6～106s/cm |
| 4.测试电流范围 | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA |  |
| 5.测量电压量程 | 测量电压量程：2mV 20mV 200mV 2V 测量精度±（0.1%读数） 分辨率： 0.1uV 1uV 10uV 100uV |  |
| 6.电流精度 | ±0.1% | ±0.2% |
| 7.电阻精度 | ≤0.3%标准电阻 |  |
| 8.显示读数 | 液晶显示：电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度，上下限警报 |  |
| 9.测试方式 | 四端测量法 |  |
| 10.高度量程和精度 | 高度测量至百分位范围：0.01-10.01mm，测量分辨率0.01mm |  |
| 11.压力量程选购 | a.200kg； b.300kg； c.500kg； d.1000kg |  |
| 12.粉末测量装置 选配 如不选配，则标配模具内径10mm | 1.订购压力200kg和300kg机型时，模具可选配以下一种规格； a.模具内径10mm；模具行程高25mm ； b.模具内径16-16.3 mm；模具行程高25mm ； c.模具内径30mm；模具行程高25mm ； d.其他规格定制. 2.加压方式：手动加压测量 |  |
| 13.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗：<30W |  |
| 14.外形尺寸 | 主机Mainframe：约L330mm*D350mm*H120mm 手动装置：约H450mm*L200mm*D120mm |  |
| 15.净重量 | 约35kg |  |
| 16. 标配外选购 | a.标准校准电阻1-5个；b.PC软件一套；c.电脑和打印机依据客户要求配置；d.计量证书1份 ，e. 高度校准塞规1个 |  |

标准配置外订购明细：

| 序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300-CSX | 测试线 | 套 | 1 |  |
| 2 | 09A | 标准电阻 | 个 | 1-5 | 选购规格和数量 |
| 3 | 301-GDXJ | 高度校准件 | 个 | 1 |  |
| 4 | 07A | 材料测量装置 | 套 | 1 | 可定制 |
| 5 | 300-RJ | 分析软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | PC | 电脑+打印机 | 套 | 1 | 依据客户要求配置 |
| 7 | SCXCQ | 手持吸尘器 | 套 | 1 |  |
| 8 | 300-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
|  | 300-YB | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.

.