| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |

FT-301系列自动导体粉末电阻率测试仪（多功能型）

一、概述：

采用一体化结构设计，将粉末比电阻的测量与粉体电阻率/电导率分析为一体，测量与数据分析通过PC软件完成，粉体压强与电阻值、电阻率、电导率值的变化关系；粉体受到压缩直至平稳时，描述了粉体在压缩体积变化过程中，电性能的变化趋势，还可描述粉体压缩后压力减少过程中粉体因自身特性内聚力形变或恢复过程变化曲线图谱；采用自动操作模式运行，自动数据分析与管理。四端法测量模式。

二、适用范围：

需要对电性能进行分析的导电性粉末，如：锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生产加工企业部门；高等院校、科研部门，质量检验机构，质量管理部门，研发部门等。

三、参照标准：

1）GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭电阻率测定方法;压强要求3.9MPa±0.03MPa粉末模具内径16mm-16.3mm；高度测量范围：15-17mm，测试电流500mA这些参数要求仪器选择（b.高度测量范围：0.001-25.000mm；压力量程a.200kg；b.模具内径16-16.3 mm；模具行程高25mm）.

2）.YS/T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分粉末电阻率的测定;

ISO 10143-1995 铝生产用碳素材料电极用煅烧焦颗粒电阻率的测定 ；

要求：c.模具内径30mm；压强要求3 MPa±0.03MPa（300kg量程）；c.模具内径30mm；

3）粉体特性因素外,在粉末电阻率测试过程中,压力和模腔容积决定压实密度对粉末电导率影响.除具有标准要求外; 建议选择小规格模腔.

四、参数资料

| 规格型号 | FT-301A | FT-301B |  |  | FT-301C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.电阻 | 10^-8～2×10^5Ω | 10^-7～2×10^7Ω |  |  | 10^-6～2×10^6Ω |
| 2.电阻率范围 | 10^-8～2×10^5Ω-cm | 10^-7～2×10^7Ω-cm |  |  | 10^-6～2×10^6Ω-cm |
| 3.电导率 | 5 ×10^-5～10^8s/cm | 5×10^-7～10^7s/cm |  |  | 5×10^-6～10^6s/cm |
| 4.测试电流范围 | 0-10A， 100uA | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA |  |  |  |
| 5.测量电压量程 | 0-2v；分辨率0.1Uv 精度0.1% | 电压量程voltage：2mV 分辨率20mV 200mV 2V：0.1uV 测量精度±（0.1%） |  |  |  |
| 6.电流精度 | ±0.1% |  |  | ±0.2% |  |
| 7.电阻精度 | ≤0.3%标准电阻;分辨率0.01μΩ |  | ≤0.3%标准电阻;分辨率0. 1μΩ |  |  |
| 8.PC软件界面 | 电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度、曲线图谱、压实密度、生成报表等. |  |  |  |  |
| 9.高度量程和精度 | 自动实时高度测量至千分位范围：0.001-10.001mm，测量分辨率0.001mm， 可测压缩至0.1mm厚度样品 |  |  |  |  |
| 10.温湿度范围 | 常温-50度；湿度：20%-98% |  |  |  |  |
| 11.恒压时间 | 0-99.9S |  |  |  |  |
| 12.标配标准件 | a.标准校准电阻1个；b.标准高度校准件1个 |  |  |  |  |
| 测试方式 | a.四端法 b.自动测量 C.PC软件运行界面 |  |  |  |  |
| 14.压力量程选购 | a.200kg； b.300kg； c.500kg； d.1000kg |  |  |  |  |
| 15.粉末模具选配 如不选配，则标配模具内径10mm | 模具可选配以下一种规格； a.模具内径10mm； b.模具内径16-16.3 mm； c.模具内径30mm； d.其他规格定制 |  |  |  |  |
| 16.加压方式 | 自动运行 |  |  |  |  |
| 17.脱模方式 | 自动运行 |  |  |  |  |
| 18.电极材质 | 铜 |  |  |  |  |
| 19.吸尘系统 | 外置吸尘处理器 |  |  |  |  |
| 20.误差 | 3%；重复性误差2%以内.（因不同材料本身特性因素影响，误差不同，人为因数除外） |  |  |  |  |
| 21.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗：<60W |  |  |  |  |
| 22. 主机外形尺寸 | 约：H700mm*L650mm*D300mm |  |  |  |  |
| 23.净重量 | 约About 45kg |  |  |  |  |

标准配置外订购明细：

| 序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301-CSX | 测试线 | 套 | 1 |  |
| 2 | 09A | 标准电阻 | 个 | 1-5 | 选购规格和数量 |
| 3 | 301-GDXJ | 高度校准件 | 个 | 1 |  |
| 4 | 07A | 材料测量装置 | 套 | 1 | 可定制 |
| 5 | 301-RJ | 分析软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | PC | 电脑+打印机 | 套 | 1 | 依据客户要求配置 |
| 7 | SCXCQ | 手持吸尘器 | 套 | 1 |  |
| 8 | 301-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
|  | 301-YB | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.