| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |

FT-8400系列自动绝缘粉末电阻率测试仪（多功能型）

概述：

绝缘粉末电阻率测试仪通过分析绝缘粉末在不同压强/压力下，表征粉末在不同的空隙率状态下电绝缘性能的变化趋势.从而评估粉末在实际生产，研发，质量提供参考依据.

采用PC软件操作，粉体压缩前及压缩后压力增减过程中粉体因自身特性内聚力形变或恢复过程变化曲线图谱；自动测试过程数据曲线及图谱分析，实时分析压强/压力与电阻，电阻率，电导率的变化关系，及报表生成，存储，打印等；

荷重单元可选择性量程配置，直读粉末压缩位移值，显示电阻值、电阻率、压强值、单位自动换算，

二.适用范围：

应用于：塑料粉末，涂料，树脂粉末，化工粉末，橡胶粉等具有类似性质之绝缘粉体颗粒物料的测量与分析.

也适应于测量绝缘粉末因压缩过程中内聚力变化从而产生静电测量分析.

三．型号及指标：

| 规格型号 | FT-8400A | FT-8400B |
| --- | --- | --- |
| 电阻范 | 10^4Ω～1×10^13Ω | 10^4Ω ～1×10^16Ω |
| 2.电阻率范围 | 10^4Ω～1×10^13Ω-cm | 10^4 ～ 2.0×10^16 Ω-m |
| 3. 测试电压 | 0-1000V |  |
| 4.电阻精度 | ＜1G ±1% ; ≥1G ±3%; ≥1T ±10% ; ≥10T ±20% (标准电阻) |  |
| 5.PC软件界面 | 电阻、电阻率、单位切换、电流、电压、厚度 、图谱显示，压力设定，压强，报表导出，波形刷新，时间设定，启动、停止、运行 压实密度 |  |
| 6.测试方法 | 测试粉末采用两电极法，（固体材料可外接三环电极法） |  |
| 7.模具 | 标配模具内径10mm;其他规格可以定制 |  |
| 8. 压力量程选购: | a.200kg； b.300kg； c.500kg； d.1000kg |  |
| 9. 模腔行程： | 0-20mm |  |
| 10. 样品高度 | 自动实时样品高度至千分位范围：0.001-10.000mm，测量分辨率0.001mm，可测样品压缩厚度0.1mm |  |
| 11. 恒压时间： | 0-99.9s |  |
| 12.温湿度范围 | 常温-50度；湿度：20%-98%/ |  |
| 13. 标配标准件 | a.标准校准电阻1个；b.标准高度校准件1个 |  |
| 14.测试方式 | a.自动测量 b. PC软件界面运行 |  |
| 15. 加压方式 | 自动运行 |  |
| 16. 脱模方式 | 自动运行 |  |
| 17.电极材质 | 铜电极 |  |
| 18.吸尘系统 | 外置吸尘处理器 |  |
| 19.误差： | 1%-15%受材料特性及量程误差范围不同. |  |
| 20.工作电源: | 输入: AC 220V±10% ,50Hz ：60W |  |
| 21. 标配外选购 | a.电脑和打印机依据客户要求配置； b.计量证书1份 c.水分仪 d.真密度仪 |  |

标准配置外订购明细：

| 序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8400-CSX | 测试线 | 套 | 1 |  |
| 2 | 09B | 标准电阻 | 个 | 1-5 | 选购规格和数量 |
| 3 | 05A | 固体三环电极 | 套 | 1 | 可定制 |
| 4 | 04A | 液体三环电极 | 套 | 1 |  |
| 5 | 03A | 粉末和膏体电极 | 套 |  | 可定制 |
| 7 | 301-GDXJ | 高度校准件 | 个 | 1 |  |
| 8 | SCXCQ | 手持吸尘器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 8400-RJ | 分析软件 | 套 | 1 |  |
| 10 | PC | 电脑+打印机 | 套 | 1 | 依据客户要求配置 |
| 11 | 8400-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
|  |  | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.